
附件：

黄石市监督检查整改要求情况表

	序号
	单位名称
	存在的问题及处理意见
	备  注

	1
	大冶斯瑞尔换热器有限公司
	1.未开展辐射环境年度监测工作；
2.探伤室门机未联锁，无紧急停机按钮。
	第2条于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。

	2
	湖北奥莱斯轮胎有限公司
	1. 按规定开展个人剂量及职业健康体检，每年应请有资质单位对辐射工作场

  所进行年度监测，辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训，

  并建立辐射防护设施设备维修维护台帐；
2.辐射安全管理与防护相关制度及资料应专人负责，归档管理；
3.尽快履行环境保护竣工验收手续；
4.辐射工作场所应配置至少一台个人剂量报警仪；
5.每年1月31日前向环保部门报上一年年度评估报告。
	要求于2014年9月底前开展核技术利用项目环保竣工验收工作。

	3
	湖北迪峰换热器有限公司
	1.未开展辐射环境年度监测工作；
2.企业名称已发生变更，许可证未进行变更；
3.探伤室内无紧急停机按钮。
	第3条于2014年9月底前完成整改，并办理许可证变更手续，同时提交整改报告。

	4
	湖北航天电缆

有限公司
	1.新建核技术利用项目尽快完成环保验收手续，做好辐射安全许可证延续手续；
2.严格履行省环保厅下达的环评批复（鄂环审[2012]256号）文中提出的要求。
	要求于2014年9月底前提交核技术利用项目进展情况及拟开展验收时间的说明。

	5
	湖北省大冶市

探伤机厂
	企业各项规章制度完善，资料齐全，辐射安全防护措施运行正常。但未按规定要求送检个人剂量计，应加强管理。
	要求于2014年9月底前开展个人剂量检测工作，并提交整改报告。

	6
	湖北省黄石市

锅炉容器厂
	1.辐射管理及工作人员未全员参加辐射安全与防护培训；
2.辐射安全与防护相关档案、资料应由专人负责，并归档管理；
3.探伤室及相关辐射防护措施应定期进行维修维护，并建立维修维护台帐；
4.探伤室环境影响评价完成，试运行三个月后及时履行环境保护竣工验收手 

  续，取得辐射安全许可证；
5.探伤室恢复生产后，应严格按照法律法规要求生产运行。
	第2、3条于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。要求企业在停产期间妥善保管射线装置，并定期点检。

	7
	湖北盛达探伤

机械有限公司
	1.2013年未开展个人剂量、辐射环境年度监测工作；
2.探伤室警示灯已坏，应及时进行维修，作好记录；
3.严格落实省环保厅下达的环境保护竣工验收批复中提出的要求。
	要求于2014年9月底前开展个人剂量检测工作及完成第2条检查意见的整改，并提交整改报告。

	8
	湖北天泰辐照

有限责任公司
	企业于2012年已开展核技术利用项目验收工作，但目前未整改到位，未取得验收批复及辐射安全许可证。
尽快完成2012年12月8日《湖北天泰辐照有限责任公司电子直线加速器应用项目竣工环境保护验收调查表》技术审查会上专家提出的整改要求，通过竣工环境保护验收，取得辐射安全许可证。
	要求于2014年9月底前完成整改，报批竣工验收，及申请办理许可证，并提交整改报告。

	9
	黄石波特检测

设备有限公司
	1.企业核技术利用项目环境影响评价报告于2013年8月取得环保厅批复，试运行后应尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证。               
2.按要求辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训，开展个人剂量监测工作，探伤室内应有视频监控系统，紧急停机按钮，操作规程、应急预案应上墙。
	要求于2014年9月底前提交核技术利用项目进展情况及拟开展验收时间的说明

	10
	黄石第一医院
	1.辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训；
2.核医学科应有明显的病人导向标识、图，废物存放应有具体时间标识，并

  建立放射性废物处理台帐；
3.直线加速器操作人员应按要求佩戴个人剂量报警仪；
4.尽快完成环境保护竣工验收手续。
	第2、3条于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。

	11
	黄石宏宝探伤器材有限公司
	1. 企业核技术利用项目环境影响评价报告于2013年8月取得环保厅批复，试

2.   运行后应尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证。               
3. 按要求辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训，开展个人剂量监测工作，探伤室内应有视频监控系统，紧急停机按钮，操作规程、应急预案应上墙。
	要求于2014年9月底前提交核技术利用项目进展情况及拟开展验收时间的说明

	12
	黄石华博检测

仪器有限公司
	1.未开展个人剂量监测工作；
2.辐射管理及工作人员未参加辐射安全与防护培训；
3.探伤室内无视频监控系统，无紧急停机按钮，操作规程、应急预案未上墙；
4.企业核技术利用项目环境影响评价报告于2013年11月取得环保厅批复，试运行后应尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证。
	第1、3条于2014年9月底前完成整改，并开展环保竣工验收工作，同时提交整改报告。

	13
	黄石华亿冷轧不锈精密带钢有限公司
	1.未开展辐射环境年度监测工作。
2.2013年未开展辐射事故应急演练。
	做好辐射安全与防护管理及年度监测工作，并开展应急演练。

	14
	黄石鹿峰检测

设备有限公司
	1. 企业核技术利用项目环境影响评价报告于2013年8月取得环保厅批复，试

  运行后应尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证。               
2. 按要求辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训，开展个人剂

  量监测工作，探伤室内应有视频监控系统，紧急停机按钮，操作规程、应

  急预案应上墙。
	要求于2014年9月底前提交核技术利用项目进展情况及拟开展验收时间的说明

	15
	黄石上方检测

设备有限公司
	企业各项规章制度完善，资料齐全，各项辐射防护措施运行正常，但探伤室内无紧急停机按钮。
	要求于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。

	16
	黄石市爱康医院有限责任公司
	1.辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训；
2.新增64排CT使用场所未履行环境影响评价手续；
3.全院辐射工作场所未履行环境保护竣工验收手续。
	要求于2014年9月底前开展新增64排CT环评工作，并提交整改报告，整改报告中应对拟开展环保竣工验收时间加以说明。

	17
	黄石市华祥电气有限公司
	1.探伤室内无视频监控系统；2.未开展个人剂量监测、职业健康体检；
3.尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证；
4.严格落实省环保厅下达的环评批复（鄂环审[2013]658号）文中提出的要求。
	第1、2条于2014年9月底前完成整改，并开展环保竣工验收工作，同时提交整改报告。

	18
	黄石市中心医院
	1.辐射管理及工作人员未全员参加辐射安全与防护培训；
2.有辐射工作人员个人剂量偏高，未进行原因分析；
3.未履行核技术利用项目环境保护竣工验收手续。
	第2条于2014年9月底前完成整改，并开展环境保护竣工验收工作，同时提交整改报告。

	19
	黄石泰福检测

设备有限公司
	1. 企业核技术利用项目环境影响评价报告于2013年8月取得环保厅批复，试

  运行后应尽快履行环境保护竣工验收手续，取得辐射安全许可证。               
2.按要求辐射管理及工作人员应全员参加辐射安全与防护培训，开展个人剂量监测工作，探伤室内应有视频监控系统，紧急停机按钮，操作规程、应急预案应上墙。
	要求于2014年9月底前提交核技术利用项目进展情况及拟开展验收时间的说明。

	20
	黄石同大冷轧薄板有限公司
	辐射安全防护与管理相关制度及资料应归档管理，并由专人负责，严格履行环保厅验收批复（鄂环审[2014]183号）文提出的要求。
	要求于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。

	21
	大冶科锐无损检测科技有限公司
	1.安全防护装置维修维护制度、监测方案、个人剂量及健康档案制度不完善，应急预案无环保、公安、卫生应急联系方式；2.未开展辐射事故应急演练。
	第1条于2014年9月底前完成整改，并提交整改报告。


— 1 —

