附件1

省控水站运维检查评分表

- 湖北省省控地表水自动监测运维质量现场检查评分表

站点所在地： 湖北 省     市     县/市区  自动站名称：        检查日期：          检查时间：

| 检查要点 |  | 单项分值 | 得分 |  | 评分说明 | 检查方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、日常运维质量监督 |  |  |  |  |  |  |
| 档案记录是否按照规范要求填写，记录是否齐全、完整 （6分） |  | 6 |  |  | □运维关键环节照片不完整（严格按照运维平台照片上传要求） □无日常巡检记录或记录不完整、不规范 □无试剂、标准样品更换记录或记录不完整、不规范 □无耗材、备件更换记录或记录不完整、不规范 □无设备检修记录或记录不完整、不规范 □无仪器校准记录或记录不完整、不规范 □无停运补测记录或记录不完整、不规范 □无每月实际水样比对（Ⅰ类-劣Ⅴ类水）报告或报告不完整、不规范 □无访客登记记录或记录不完整、不规范 □无废液处置记录或记录不完整、不规范 备注：一项不合格扣2分，扣分上限为单项分值 | 平台检查和现场核查 |
| 运维质控工作是否按要求完成 （8分） |  | 8 |  |  | □当仪器日质控结果连续2天达到质控要求限值的80%时，未及时对仪器进行预防性维护，且所有质控测试数据应上传至平台，监测过程全程留痕。 □九参数外的监测仪器：叶绿素a、藻密度每个月未按照要求完成多点线性核查；其他项目未开展零点核查和标样核查。 □未按要求每周标样核查（五参数） □未按要求每月多点线性核查（Ⅰ类-劣Ⅴ类水）。 □未开展每月实际水样比对（Ⅰ类-劣Ⅴ类水）。 □未按要求每月集成干预检查（Ⅲ类-劣Ⅴ类水）。 □未按要求每月加标回收率测试（Ⅲ类-劣Ⅴ类水）。 □盲样配制准备不充分、过程不规范 □未按要求开展停运补测 备注：一项未完成扣2分，扣分上限为单项分值 | 平台检查和现场核查 |
| 二、现场比对及盲样考核 |  |  |  |  |  |  |
| 五参数比对及盲样考核 （25分） |  | 25 |  |  | □水温比对不合格 □pH比对不合格 □溶解氧比对不合格 □电导率比对不合格 □浊度比对不合格 □高锰酸盐指数考核不合格 □总磷考核不合格 □总氮考核不合格 □氨氮考核不合格 □九参数外参数盲样考核不合格 备注：水温不合格扣1分，其他一项不合格扣3分 | 现场比对、现场核查 |
| 三、运维人员行为监督 |  |  |  |  |  |  |
| 采水口周围及管路是否清洁通畅（4分） | 4 |  |  |  | □采水口处未定期（每周至少1次）清理，导致有大量水草、杂物堆积 □采排水管路存在堵塞、漏液现象 备注：一项不合格扣除2分 | 现场核查 |
| 配水及预处理单元是否满足要求 （8分） | 8 |  |  |  | □五参数测定未使用原水 □高锰酸盐指数、总磷、总氮及氨氮仪器自然沉淀水样时间不满足30min □五参数检测池未清洁 □预处理装置单元未清洁 备注：一项不合格扣除2分 | 现场核查 |
| 仪器及管路是否清洁，试剂是否按要求更新 （10分） | 10 |  |  |  | □样水杯未清洁 □未保持仪器及管路干净整洁，有漏液情况 □试剂超过有效期仍在使用（试剂有效期应根据仪器设置） □试剂、标准溶液以及危险化学品未按要求存放，未贴标签或标签不规范 □仪器更换试剂（清洗水除外），未进行校准或标液核查 £仪器更换关键部件后，未进行重新校准、标液核查 备注：一项不合格扣除2分 | 平台检查和现场核查 |
| 异常处理 （8） | 8 |  |  |  | □发生数据异常情况时应进行核实，并及时进行记录 □一般故障未在4小时内（工作时间）响应，24小时内解决，故障处理过程无对应台账记录 □不易诊断和检修或48小时内无法排除的仪器故障，未采用备机或移动监测车替代故障仪器 备注：一项不合格扣4分 | 平台检查 |
| 人为间接干扰检查 （16分） |  | 16 |  |  | □值守人员做其职责范围以外的运维与管理工作 □运维人员在接到检查通知后随意进入站房，未一事一报备 □仪器使用矿泉水瓶盛装试剂、标液等 □运维人员与备案信息不符 备注：一项不合格扣除4分 | 现场核查 |

| 四、站房基础保障 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房保障是否符合要求 （15分） | 15 |  | □站房温湿度控制不符合要求 □站房环境脏；仪器电源线路管路等不规整 □数据采集、传输异常，仪器数据与工控机、平台误差超过1% □自动留样器未正常运行（交接时未配备或严重损坏的站点不扣分，只做记录） □视频监控系统无法查看，存储天数不足30天或摄像头朝向发生自动转动，超过一个维护周期未维护正常（明确为地方责任、无法整改等特殊情况的站点不扣分，只做记录） □更换仪器备机未及时报备或无相关材料，未及时在平台报备“关键参数” 备注：一项不合格扣3分 | 现场核查 |
| 五、人为干扰监测 |  |  |  |  |
| （1）人为改变河流现状。如非正常截留河流流水、改变河流流向和路径。 （2）人为改变断面水体环境。采水口上游1000米，下游200米内或湖库站点500米范围内，设置人工喷泉、曝气等增氧措施，或投放生物、化学药剂等措施，强行改变水体理化性质，导致采集水样异常。 （3）直接或间接影响水站采样设备正常工作。如擅自改变采样点位置，导致采集水样异常。 （4）人为强制断电、断网，导致水站不能正常运行。 （5）非运维人员违规进入水站采样区域，且接触监测设施和视频监控等辅助设施。 （6）擅自改变水站仪器设置、改动监测数据、改变标准溶液浓度等，如更改仪器的量程、采样时间、采样频次等。 （7）存在其他破坏水站系统或违反《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》的情形。 |  |  |  | 现场核查 |
| 总分（100分） |  |  |  |  |

| 检查项目 | 检查要点 | 是否合格 | 评分说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场比对 | 水温水质自动分析仪 A.水温实际水样比对结果（单位：℃） 在线① ② ③ 在线平均值 便携① ② ③ 便携平均值 绝对误差 | □是 □否 | 便携式与在线水温比对绝对误差超过±0.5℃ 备注：在线及便携式设备分别读3个值，并拍照记录，根据两组算数平均值计算绝对误差 |  |
|  | pH水质自动分析仪 A.实际水样比对结果（单位：无量纲） 在线① ② ③ 在线平均值 便携① ② ③ 便携平均值 绝对误差 | □是 □否 | 便携式与在线pH比对绝对误差超过±0.5 备注：在线及便携式设备分别读3个值，并拍照记录，根据两组算数平均值计算绝对误差平均值采用氢离子活度水样加权法计算 |  |
|  | 溶解氧水质自动分析仪 A.实际水样比对结果（单位：mg/L） 在线① ② ③ 在线平均值 便携① ② ③ 便携平均值 绝对误差 | □是 □否 | 便携式与在线溶解氧比对绝对误差超过±0.8mg/L 在线与便携均过饱和时，不考核（记为合格） 备注：在线及便携式设备分别读3个值，并拍照记录，根据两组算数平均值计算绝对误差 |  |
|  | 电导率水质自动分析仪 A.实际水样比对结果（单位：μs/cm） 在线① ② ③ 在线平均值 便携① ② ③ 便携平均值 绝对/相对误差 | □是 □否 | 便携式与在线电导率比对误差超过以下范围： （1）水样浓度＞100μs/cm，相对误差超过±10% （2）水样浓度≤100μs/cm，绝对误差超过±10μs/cm 备注：在线及便携式设备分别读3个值，并拍照记录，根据两组算数平均值计算误差 |  |
|  | 浊度水质自动分析仪 A.实际水样比对结果（单位：NTU） 在线① ② ③ 在线平均值 便携① ② ③ 便携平均值 相对误差 | □是 □否 | 便携式与在线浊度比对比对误差超过以下范围： （1）水样浓度≤30NTU，不考核（记为合格） （2）水样浓度≥1000NTU，不考核（记为合格） （3）30NTU＜水样浓度＜1000NTU，相对误差超过±30% 备注：在线及便携式设备分别读3个值，并拍照记录，根据两组算数平均值计算绝对误差 |  |
| 检查项目 | 检查要点 | 是否合格 | 评分说明 | 备注 |
| 盲样考核 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 B.盲样考核结果（单位：mg/L） 盲样编号 盲样浓度 在线设备值① 相对误差 □ 在线设备值② 相对误差 □ | □是 □否 | 高锰酸盐指数盲样考核相对误差超过±20% 现场配制（运维机构□、检查机构□）实验室配制□ 备注：感潮断面水站使用的碱性法高锰酸盐指数仪器，暂不纳入盲样考核。 |  |
|  | 总磷水质自动分析仪 B.盲样考核结果（单位：mg/L） 盲样编号 盲样浓度 在线设备值① 相对误差 □ 在线设备值② 相对误差 □ | □是 □否 | 总磷盲样考核相对误差超过±15% 现场配制（运维机构□、检查机构□）实验室配制□ |  |
|  | 总氮水质自动分析仪 B.盲样考核结果（单位：mg/L） 盲样编号 盲样浓度 在线设备值① 相对误差 □ 在线设备值② 相对误差 □ | □是 □否 | 总氮盲样考核相对误差超过±20% 现场配制（运维机构□、检查机构□）实验室配制□ |  |
|  | 氨氮水质自动分析仪 B.盲样考核结果（单位：mg/L） 盲样编号 盲样浓度 在线设备值① 相对误差 □ 在线设备值② 相对误差 □ | □是 □否 | 氨氮盲样考核相对误差超过±15% 现场配制（运维机构□、检查机构□）实验室配制□ |  |

| 检查项目 | 检查要点 |  | 其他问题说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他问题 | 人员 |  | □运维人员未持有省站印发的上岗合格证明文件，或人证不符 |  |
|  | 地方保障性问题 （不包含水下部分） |  | □采水装置不能随水位变化适时调整位置 □采水管道不具备防冻与保温功能 □未配置双泵/双管路采水；如无法满足双泵/双管的设置，应有可备用采水系统 □采水泵不具备安全的固定方式及地点 □采水泵不能进行自动或手动切换，不满足实时不间断监测要求或扬程不满足需求 □采水口距岸边距离小于10米 □采水单元未设置防撞和防盗措施，在航道上的采水构筑物周围未设置警示浮球防护圈及航标灯，浮球及取水部件影响航运。 □排水口未在取水口下游20m以外 □不满足四通一平（通水、通路、通电、通讯、场地平整） □站房外未挂设站牌，站牌字体不清晰。 |  |
|  | 日常维护是否满足规范要求 |  | □仪器及系统耗材未按规定及时更换 □易损件、备件未及时更换 □站房辅助设施未配置或未正常运行，稳压器、空压机、空调、消防灭火器、烟感、温感报警装置等辅助设备未按要求配置无法正常运行 □站房院落中不干净整洁 ，有杂草、有杂物堆放。 |  |
|  | 运维程序性文件是否制定 |  | □未编制质量手册、程序文件 □未编制作业指导书 □站房内未张贴站房管理制度及责任人 |  |
|  | 站房环境是否满足规范要求 |  | □站房有与本站点无关的设备及杂物 □现场无防雷验收报告 □无电源防雷、网络防雷、避雷针接地（无线与光纤无需网络防雷） □站房内电路不正常，存在漏水现象，烟感、温感报警装置或消防灭火器材超出有效期 |  |
|  | 监测点位的名称是否与平台一致 |  | □水站站房名称未与平台一致 |  |
| 其它需要特别记录的问题 |  |  |  |  |
| 检查机构意见或建议 |  |  |  |  |
| 专家组意见或建议 |  |  |  |  |
| 运维机构意见或建议 |  |  |  |  |

检查机构：                             检查人员：                              时间：

运维机构：                              运维人员：                              时间：

湖北省生态环境厅办公室                   2024年1月16日印发